## 機器・システムリスト兼アセスメントシート
参考資料：DI（データインテグリティ）関連成果物 日本製薬工業会GMP部会 2018
[13 empty] | DI により特化した項目 | [8 empty] | DI（データインテグリティ）関連成果物 ¦ 品質委員会 ¦ 日本製薬工業協会
機器・システムのカテゴリー | [7 empty] | リスクアセスメント
機器・システム名 | メーカー名/ ベンダー名 | 機器モデル番号（型番） | 製造番号 | 使用年数 /購入日 | 点検実施頻度 | アセスメントタイプ （グループ①～③） | 関連SOP | 出力データの管理 (スコアリング対象外。すべてYとなるように管理する。 Nとなる場合は、改善策を講じること。） |  |  |  |  | データの重要性 | 再解析実施の有無 | 監査証跡機能の有無 | データのバックアップ | データを上書きして変更や削除ができる機能があるか | アクセス権限の設定 | ログインID/パスワード | 時刻管理 | メタデータの保存 | 長期間のデータの見読性・完全性（システムのリタイアメント時） | 使用頻度 | 代替機の有無 | スコアリング （スコアの合計点を記載する） | 備考 | リスク低減策 （ALCOAでNと評価されたもの/リスク高と評価されたものなど）
[8 empty] | Yes or No Attributable（データの帰属性）： ①作業者が特定できるか（手書き署名/電子署名/IDなど） ②データの作成日（必要であれば時刻含む）が記録されるか （手書き/自動記録） ①、②を満たす場合Yesとする。 | Yes or No Legible（判読性）： ・データが読めるか （手書き/プリントアウト/電子データ） | Yes or No Contemporaneous（同時性）： ・データ収集後、速やかにデータが記録されるか （手書き/プリントアウト/電子データ） | Yes or No Original（オリジナルの記録）： ・オリジナルデータ（生データ）は保管されるか （静的データの場合は、手書き/プリントアウト/電子データ。動的データの場合は、動的データの状態） | Yes or No Accurate（正確性）： ・データが正確であることを確認しているか （①システム/機器の定期的な保守点検（バリデーション含む）の実施。 ②表示値を目視で読み取り、書き写している場合は2者確認の実施） ①、②（該当する場合）を満たす場合Yesとする。 | リスク高：5 毒性評価に直接関わるデータを創出する機器/システム リスク低：1 上記以外の機器/システム | リスク高：5 再解析を実施する可能性がある リスク低：1 再解析は実施しない | リスク高：5 機能なし/機能はあるが常時Onではない リスク低：1 機能常時Oｎ | リスク高：5 バックアップなし リスク低：1 バックアップあり | リスク高：5 上書きして変更・削除ができる リスク低：1 上書きして変更・削除できない | リスク高：5 設定なし リスク中：3 管理者権限のみ設定できる リスク低：1 管理者権限を持つものにより個別に設定できる（管理者権限/作業者/SD/QA等で権限が個々に設定できる） | リスク高：5 設定なし リスク中：3 共有で使用している リスク低：1 個別に設定している | リスク高：5 ユーザーが日付・時刻を変更できる リスク低：1 ユーザーは日付・時刻を変更できない（システム同期により日付・時刻は自動的に管理されている等） | リスク高：5 保存していない リスク低：1 適切に保存している | リスク高：5 電子データの長期的な見読性・完全性が損なわれる可能性あり。(後継機器なし、長期的なデータアクセス手段未確立) リスク低：1 電子データの長期的な見読性・完全性が確保されると想定。(後継機器へデータ移行可能、データを標準フォーマットで保存等) | 使用頻度 高：5 使用頻度 中：3 使用頻度 低：1 | リスク高：5 代替機なし リスク低：1 代替機あり
グループ①対象項目（電子データが生成されない機器）
グループ②対象項目（電子データは生成されるが保持されない機器）
グループ③対象項目（電子データが生成され保持される機器）
（入力例）
眼圧計 | [5 empty] | グループ② |  | Y（表示値を読み取り、記録） | Y | Y | Y | N（点検あり、校正なし、2者確認なし）
pHメーター | [5 empty] | グループ② |  | Y（指示値を読み取り、記録） | Y | Y | Y | N（機器点検あり、2者確認なし）
天秤（毒性試験システム接続有） | [5 empty] | グループ③ |  | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20
HPLC | [5 empty] | グループ③ |  | Y（印刷物にて） | Y | Y | N（電子データは保管できるが動的データの管理はしていない） | Y | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 28 | ・監査証跡・メタデータは残るが、管理していない。
血液学的検査測定装置 | [5 empty] | グループ③ |  | Y | Y | Y | Y（数値は毒性試験システムにて収集する。チャートは印刷して保管している） | Y | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22
Note on A6: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 使用方法-① 1.GLP機器のグループ分けツールに従い、機器をグループ①～③に分類する。 2.グループ①の機器は、関連SOPまでの列を入力する。 3.グループ②の機器は、ALCOAの評価の列まで入力する。必要に応じて、備考およびリスク低減策を入力する。 4.グループ③の機器は、スコアリングまで実施し、必要に応じて、備考およびリスク低減策を入力する。 ・機器の評価を行う際は、機能の有無だけではなく、運用を含めて評価する。 （例：機能は無いが運用でカバーしている→リスク低、機能はあるが使用していない→リスク高） ・LIMSや毒性試験システムに接続されている機器は、接続されているシステムを含めて評価を行う。
Note on I7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 使用方法-② ・「出力データの管理」で「N」となった部分については、対応できていない部分について、欄内もしくは備考にコメントを残す。 ・数値は電子データ（LIMS等）、チャートは印刷データとする運用（ハイブリッド運用）を行う機器のうち、再解析を行わないデータについては、電子データ（メタデータ含む）が電子で保管されていれば、「オリジナルの記録」は「Y」と判定する。
Note on P7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: リスク高の「機能はあるが常時Onではない」は、監査証跡機能はあるが、誰でもOffに出来るケースを想定した選択肢となっております。
Note on W7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: アセスメント実施時点において、長期見読性、完全性を確保する手段があるかどうかでご判断ください。
Note on Z7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 使用方法-③ ・各項目のスコアを合計する。 ・算出された総合評点は、施設が機器のDI対応を行う上での優先順位付けの目安として活用してもらう。 ・リスクアセスメントは、適宜項目を見直しつつ、定期的に実施されることが望ましい。