## Slide 1: GLP データインテグリティ – 実務者向け –
2026年２月

## Slide 2: 利用に際しての留意点
本資料は，GLPにおけるデータインテグリティへの取り組みを実務者の皆様にご理解いただくために作成したものです。本資料の構成や内容はあくまで一例であり，ご自身の施設の実態や体制に合わせて，適宜ご修正・ご採択いただくことを想定しています。
データインテグリティは元々GMPから発生した考え方であり，それがGCPにも引用され，2021年9月には OECD No.22 Advisory Document of the Working Party on Good Laboratory Practice on GLP Data Integrity （OECD GLP No.22）としてGLPの分野にも引用されることになりました。
本スライドは，OECD GLP No.22 を基にした教育資料です。日本においては，PMDAから2025年10月第30回GLP研修会において方針が示されており，2028年以降，各GLP施設もデータインテグリティに係る重点3項目への積極的な対応が望まれます。このような状況を理解いただいたうえで，データインテグリティへの対応について協議していただけますようお願い申し上げます。
データインテグリティについては、決められたから従うという受動的な姿勢ではなく，貴社GLPの信頼性を守るための大切な考え方として捉えていただければ幸いです。

## Slide 3: 項目
データインテグリティ（DI）関係者
DIの発祥
  発端
  Warning Letters
  ガイダンス発出
日本における大手製薬企業のDI関連の不祥事
完全性（Integrity）の意味
Data QualityとData Integrityの範疇の違い，データライフサイクル，ALCOA+
DIで優先的に対応が要求される事項
DI対応に必要なこと
DI管理体制の構築 ⇒ “維持・継続”へ

## Slide 4: データインテグリティ（DI）関係者
③
GLP組織
GLP職員 = DI関係者
GLP原則の要求事項の主な目的は，試験データの品質（Quality）と完全性（Integrity）を確保し，試験を再構築できるようにすることである。
GLP職員は，
適切なDIへの対応が必要であることを理解しなければならない。
GLP職員は，
ALCOA+*を正しく理解した上で，DI確保のために記載された手順に従って，データを取り扱う責任と義務がある。
*: スライド13参照
IT部門 責任者：○○ ○○ 担当者：○○ ○○，○○ ○
試験
報告書

## Slide 5: DIの発祥 –発端－
1990
2000
2010
2020
1980年代後半_Generic Drug Scandal
1990年代前半_Application Integrity Policy
2010年以降_データの完全性の適用範囲拡大
Warning letter
2017年11月_ドイツ製薬会社
2017年11月_中国製薬会社
2018年10月_韓国製薬会社
FDA
ページ5~9_2019年5月_日本製薬工業協会 品質委員会 GMP部会 DIプロジェクト “データの完全性” 参照

## Slide 6: DIの発祥 –発端－
1990
2000
2010
2020
1980年代後半_Generic Drug Scandal
1990年代前半_Application Integrity Policy
2010年以降_データの完全性の適用範囲拡大
Warning letter
2017年11月_ドイツ製薬会社
2017年11月_中国製薬会社
2018年10月_韓国製薬会社
FDA
発端：
米国で，1980年代後半に贈収賄・改ざん・サンプルすり替えなどで，数社のジェネリック医薬品会社の経営陣が有罪
・ 売上損失 ：$102 million (1989) ⇒ $55 million (1990)
・ 従業員解雇 ：900人 ⇒ 450人
・ 刑事及び民事上の罰金 ：$2.75 million
・ 株主訴訟の和解金 ：$2.25 million
・ 社外監査役及び弁護士費用：～$5 million
・ 事業運営への障害(4年間の研究開発費) ：算出不可能
・ 民事訴訟費 ：～$13 million
「申請データの完全性に関するガイドライン」発出
米国製品の大口供給元であるインドや中国の原薬工場への査察を強化

## Slide 7: DIの発祥 －Warning Letters－
1990
2000
2010
2020
1980年代後半_Generic Drug Scandal
1990年代前半_Application Integrity Policy
2010年以降_データの完全性の適用範囲拡大
2017年11月_ドイツ製薬会社
2017年11月_中国製薬会社
2018年10月_韓国製薬会社
FDA
確立された規格と基準を確実に遵守するために必要な，すべての試験から得られた完全なデータが試験室の記録に含まれていない。
適切にデータが管理されていない。
データ保存
・ 教育に関する個人記録の原本を廃棄
・ 錠剤の自動外観検査装置の検査パラメータの
設定値が書かれた用紙を廃棄
HPLCのデータへの “承認されていないアクセス・変更・データの削除・改変” を防止するための管理が行なわれていない。
監査証跡
・ 監査証跡機能を停止
アクセスコントロール
・ 分析者がログインパスワードを共用
・ 分析者日付や時間を変更
・ 監査証跡が無く，PCの日付と時間の変更，ファイル・データの原本を
削除可能
データ保存
・ 記録を残さず再分析を実施
・ 最初のサンプルの試験結果を上書きあるいは削除
承認された者のみが，製造記録・管理記録・あるいはその他の記録を変更できるような，コンピュータや関連システムの管理が行なわれていない。
アクセスコントロール
・ HPLCにおいて，データの照査及び承認を行うチームリーダーに，
管理者権限（データの削除や修正が可能）有り
・ 他の機器で，時間と日付の機能がロックされておらず，試験者が
変更可能
・ 錠剤の目標重量からXX％を超えて変動する値
を報告しないように，重量チェッカーをプログラム
・ 試験記録の管理が不十分
・ 試験者とチームリーダーは試験記録にバックデートしてサイン
・ 試験者は落下菌プレートのコロニー数をカウントせずに記録
・ クロマトグラムを削除
・ 合格するまで試験を繰り返し
・ 最初の結果を棄却し，再試験の結果を採用していたが，
妥当性や調査結果などの文書無し
Warning letter

## Slide 8: DIの発祥 －ガイダンス発出－
1990
2000
2010
2020
1980年代後半_Generic Drug Scandal
1990年代前半_Application Integrity Policy
2010年以降_データの完全性の適用範囲拡大
Warning letter
2017年11月_ドイツ製薬会社
2017年11月_中国製薬会社
2018年10月_韓国製薬会社
FDA
2018年3月_MHRA から，
GXP領域のDIとして GLPも含まれる形のガイダンス発出
「MHRA GxP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry」
2021年9月_OECD から，
GLPに特化したガイダンス発出
「Number 22 Advisory Document of the Working Party on Good Laboratory Practice on GLP Data Integrity」（OECD GLP No.22）
GMPスキャンダル
GMPガイダンス発出
GLPガイダンス発出
GXPガイダンス発出
2015年3月_英国 MHRA から，
GMP領域におけるDIに関するガイダンス発出
「MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry」

## Slide 9: 日本における大手製薬企業のDI関連の不祥事
1990
2000
2010
2020
2009年2月13日
⇒ 2010年3月発覚
D社：錠剤
・ 原料を取り違えて製造（主成分と添加剤の混合ミス）
・ 出荷判定試験の際にサンプルを意図的にすり替え
2008年
⇒ 2010年4月発覚
C社：人血清アルブミン製剤
・ 承認申請資料及び製造時のデータ改ざん（データ差し換え）
2007年～2010年
⇒ 2011年1月発覚
B社：注射剤
・ 製品出荷にかかる品質試験の一部を意図的に実施せず出荷（未検査）
1980年代～2015年5月
⇒ 2015年5月発覚
A社：血液製剤
・ 承認書とは異なる方法で血液製剤を製造し，虚偽の製造記録を作成して隠蔽

## Slide 10: 完全性（Integrity）の意味
処理
（分析・
変換等）
報告書
資料保存・
取り出し
廃棄
完全性，一貫性，
正確性，信頼性
の維持
データインテグリティ（DI）とは，
データが完全で，一貫性があり，正確であること。
ライフサイクル全体にわたってALCOA+*に則ったデータとして維持されていることが求められている。
*: スライド13参照
データの
収集・
記録

## Slide 11: Data QualityとData Integrityの範疇の違い
Data Quality は，
主にデータを取得するまでのプロセスにフォーカス
生成されたデータが，適用される基準（GLP等）に従って生成され，意図された目的に適合していることを保証するものである。
（適切な試験デザイン，適切な資源の利用及び測定機器の検証等によって保証される。）
令和7年度_第30回GLP研修会 参照
処理
（分析・
変換等）
報告書
資料保存・
取り出し
廃棄
完全性，一貫性，
正確性，信頼性
の維持
データの
収集・
記録
Data Integrity は，
データ取得から廃棄までの全てのプロセスにフォーカス
取得したデータのライフサイクルの全てに完全性，一貫性，正確性等を求めている。
Data
Integrity
Data
Quality
データ
試験
計画書
標準操作手順書

## Slide 12: データライフサイクル
データライフサイクルには，
“データが取得されてから廃棄に至るまで”のデータのライフサイクルにおける全ての段階が含まれる。
処理
（分析・
変換等）
報告書
資料保存・
取り出し
廃棄
完全性，一貫性，
正確性，信頼性
の維持
データの
収集・
記録

## Slide 13: ALCOA+
ALCOA原則
・ Attributable（責任の所在が明確である）：
そのデータは誰が記載したのかを明確にする。
・ Legible（判読性）：
「読める」，「データとして理解できる」，ということ。
・ Contemporaneous（同時性）：
データ取得と同時に記録。後からはダメ。
・ Original（原本である）：
一番最初に記載されたデータ
・ Accurate（正確性）：
データが正確である。
ALCOA+
・ Complete（完全性）： 事象を再現できる記録があること。
・ Consistent（一貫性）： 記録に矛盾がないこと。
・ Enduring（永続性）： 保存期間に耐えうること。
・ Available（可用性）： 必要な時に使用できること。

## Slide 14: DIで優先的に対応が要求される事項（令和7年度_第30回GLP研修会)
DI対応機器への移行について
秤量値等の自動記録化
ブランクワークシートの管理

## Slide 15: 1. DI対応機器への移行について
今後求められる事項：
GLP環境下で使用される機器若しくはコンピュータシステムのうち，最初に取得されるデータが電子である場合には，
  1) 自動的に監査証跡が取得されること
2) データは紙に定義変更することなく電子的に保存すること（すなわち動的→静的への定義
変更をしないこと）

## Slide 16: 1. DI対応機器への移行について
DI対応が困難な場合の措置
リスク評価の結果，特定されたリスクが測定機器等に付属する機能では解消できない場合には，そのリスクの程度やデータの重要度に応じて，何らかの措置が必要である。以下に，その措置の一例を示す。
生データを打ち出した紙でしか残せない場合
生データ取得時は作業者を1人にせず，必ず2名以上の体制にするとともに，生データに当該２名の署名を残す。
生データを電子ファイルとして残せるが，監査証跡がない場合
厳重なアクセス制限を付与する。
生データの『削除』や『修正』を容易にできない設定にする。
データ取得時/確定時に，使用者，操作開始時刻，操作終了時刻，データの容量，保存日時等を記録し，これを保存する。

## Slide 17: 2. 秤量値等の自動記録化
具体的な対応策
「DIに関するリスク評価」を実施した上で，データの転写はリスクが高いと判断した機器若しくはデータについては，以下のような対応が考えられる。
機器をデータ収集システムなどと接続する。
機器にプリンターを接続する。
生データ取得時は2名以上の体制にして（複数名による確認体制をとり），生データ上にそれぞれの署名を残す。
今後求められる事項：
電子天秤やpHメーターのようなシンプルな機器からのデータについては，表示値を書き取る（転写）のではなく，プリンター等に接続して自動的に記録すること

## Slide 18: 3. ブランクワークシートの管理
具体的な対応策
GLP環境下で使用されるブランクフォーマットは，試験施設の規模や実施する試験種に応じてその種類が膨大となる可能性があるため，必ずしも施設で使用する全てのブランクフォーマットに管理が必要という訳ではない。「DIに関するリスク評価」を実施した上で，管理が必要と判断したブランクフォーマットについては，以下のような対応が考えられる。
対象となるブランクフォーマットの使用に直接関与しない第三者が発行管理する。発行管理の方法は問わないが，スタンプ，パンチ，署名等で各ワークシートを識別し，印刷枚数と使用数の出納を付けるなどの方法が考えられる。
ノートブック形式のワークシートを使用する。
電子の文書管理システムや電子帳票システム等を使用する。
今後求められる事項：
データや作業内容をマニュアル（手書き）で記録する用紙（ブランクワークシート）は，その使用を管理すること

## Slide 19: DI対応に必要なこと
医薬品の品質
医薬品の品質は，製造や試験等の種々の記録（データ）によって担保されており，データの完全性･一貫性･正確性を確保することは，患者さんや医療機関の方々に対するコミットメントである。
医薬品の承認申請
医薬品の製造･販売にかかる意思決定は，すべてデータに基づいている。
もしデータが無ければ，あるいは，正しくなければ｢実施していない｣ことと同じになる。結果をリアルタイムで紙に手書きしたり，コンピュータ等に入力したもの････ これが，患者さんや医療機関の方々に対するコミットメントを着実に履行するため，そして信頼に応えるために必要なものである。
もし申請（査察）等で提出したデータが間違っていたり，あるいは，データが不正に作成されたものであると，有効性及び安全性に問題がある医薬品が承認され市場に流通し，製薬企業はもちろん，規制当局ひいては患者さんや医療機関の方々にとって大問題となる。
だからこそ，私たちはGLP組織を作り，正しくデータを残すために会社側（経営陣）と全GLP職員が協力してDIの確保を推進し，試験データの品質を保証していかなければならない。
なぜDIは必要なのか？
Laboratory

## Slide 20: DI対応に必要なこと
責任者
運営管理者
適応範囲
データライフサイクル全体
（紙データ及び電子データ）
必要要件
    GLP職員教育（経営層・マネージャー層も含む）
    記録用紙（ブランクワークシート）管理体制
    監査証跡の導入 等
各分野の専門家（SD，IT専門家，QA等）で
構成されたチームによるDIリスク評価*の実施
改善活動の文書化と優先順位付け
DIの監視と評価のための
データガバナンスの管理手法を設定
DI管理体制の構築の流れ
*目的：データガバナンスにおける潜在的なリスクを特定し，
リスク軽減に繋がる体制を確立
1, 2, 3, 4, 5
〇〇〇〇
□ □ □ □
△△△△
〇
レ
レ
レ
レ
レ

## Slide 21: DI対応に必要なこと
以下の手順について規定
記録用紙原本の作成，配布，管理方法
手順書や記録用紙などの管理方法
記入された記録の正確性，真正性，完全性のレビュー方法
記録の保管方法
紙媒体の場合
標準操作
手順書
○○○○
□□□□
△△△△
試験
報告書
○○○○
□□□□
△△△△
○○○○
□□□□
△△△△
Check

## Slide 22: DI対応に必要なこと
紙媒体の場合
・ 記録の偽造？
・ 旧版の記録用紙を使用？
・ 様式規定のない記録用紙にデータを記録
した場合，記録の同時性の保証は？
・ 記録の確認を適切に実施できず，QA部門
が誤ったデータを容認？
・ 電子システム（例えば天秤，pHメータ）から
直接印刷した紙記録等のトレーサビリティの
確認は？
記録用紙原本の
作成，配布，管理方法
手順書や記録用紙などの
管理方法
記入された記録の
正確性，
真正性，
完全性の
レビュー方法
記録の
保管方法
・ 各種保管記録の完全性の保証は？
手順が
規定されて
いないと
もし・・・

## Slide 23: DI対応に必要なこと
データライフサイクルを通じて，
データマネジメントに関連する項目を確認
適格性確認とバリデーション
定期的なシステム評価
システム間のデータ転送に関する評価
システムセキュリティ
監査証跡
データ収集・入力，データレビュー，電子データの保存・保管・処分
コンピュータ化
システムの場合
Approved
□ □ □ □
△△△△
〇
Rejected
□ □ □ □
△△△△
〇
Enter
ログイン
ユーザー名
パスワード
ログイン

## Slide 24: DI対応に必要なこと
・ コンピュータ化システムが十分可視化できて
いないので，システムの問題点を見逃す？
・ バリデートしていないシステムは，DIに重大な
脆弱性がある？
・ システム間のインターフェースに問題があれば，
転送プロセスの間にデータが誤って失われたり，
変更されたり，不正に書き換えられる？
適格性確認と
バリデーション
システム間のデータ転送に関する評価
評価を
実施して
いないと
定期的なシステム評価
・ システムをアップデートしないとDIに悪影響を
及ぼす？
コンピュータ化
システムの場合
もし・・・

## Slide 25: DI対応に必要なこと
データ収集・入力，
データレビュー，
電子データの保存・
保管・処分
・ 変更・削除等の電子的記録が
残らないので，DIを保証できない？
（ハイブリッドシステムで電子データを保存
できない機器では，手順を規定し紙に
記録することで現在対応している。）
ログインID・PWを担当者間で共有していると
システム
セキュリティ
・ 誰でもデータを修正・削除できる？
・ 誰が業務を行ったのか分からない！
監査証跡
・ 検査結果が，正しい方法で処理
されているか保証できないので，
取得したデータは信用できない？
（ソフトウェアを更新する場合，
① アーカイブしたデータが新しいソフトウェ
アで読めることを保証。
② 手順書に従って定期的に保存。
③ 復元する手順が必要。）
電子監査証跡機能がない古いコンピュータ化システムを継続使用していると
検査結果の手動解析と
再解析を，承認および
管理された手順で行って
いないと
コンピュータ化
システムの場合
もし・・・

## Slide 26: DI対応に必要なこと
共通して
DIを照査できるようにレビュー担当者には教育を実施
データの記録と報告の誤りの範囲を包括的に調査
データの変更について
・ 承認された手順に従って許可，管理
・ オリジナルのデータを，オリジナルの形式で保持
・ オリジナルデータの変更や修正をすべて文書化し，適切な訓練を
受けた有資格者がレビュー，承認

## Slide 27: DI対応に必要なこと
データの変更について
・ 承認された手順に従って許可，
管理
・ オリジナルのデータを，オリジナルの
形式で保持
・ オリジナルデータの変更や修正を
すべて文書化し，適切な訓練を
受けた有資格者がレビュー・承認
・ 当事者だけでは，DIの欠陥の
性質，根本原因のすべてを抽出
しきれないので，適切な改善策を
計画する事は難しい？
監査証跡に関する教育訓練
および経験が十分でない担当者が，データのレビューを実施していると
DIを照査できるように
レビュー担当者には
教育を実施
・ レビューしたデータをDIの面から
保証できない？
データの記録と報告の誤りの範囲を包括的に調査
・ 誰が，いつ，何を入力したか分か
らず（⇒ 帰属性），正式なデータ
なのか保証できない？
・ 入力したデータが誤ったまま承認
されてしまう？
・ 不正にデータが変更される？
⇒ データの偽造！
規制当局の査察において指摘
されたDIを含むGLP違反に
ついて，指摘事項のみをDIに
関する知識の乏しい当事者で
対応していると
重要なデータの入力・変更・修正・
レビューを行うための手順が規定
されてないと
共通して
もし・・・

## Slide 28: DI管理体制の構築 ⇒ “維持・継続”へ
「リソースの削減や過度なノルマにより，品質が犠牲になる」事態が発生した場合，
回収及び賠償にかかる費用（経済的損失），
企業の信頼（社会的信用の失墜，株価の下落），
製品（同社の他製品を含む）の販路（シェア縮小･消失）等々
全てを失うと共に，
原因によっては 患者さんの命を危険にさらす ことになるかも知れない。
しかし，日頃からDIに対応していれば，踏み留まることが出来る。
このように，品質を犠牲にすることを阻止するために，
“構築したDI管理体制の維持・継続“
が極めて重要となる。
COST
DI
管理体制

## Slide 29: 最後に
正しいデータが，正しい判断を導く。
GLP の原則に基づき，私たちはデータインテグリティを守り続けます。
GLP
DI
Data
Integrity
不正
偽造
改竄
隠蔽
データ差し替え
サンプルすり替え
Notes: その他の例：
データの信頼性は，科学の信頼性。GLP におけるデータインテグリティの確保は，すべての安全性評価の出発点です。
GLP におけるデータインテグリティは，信頼性・再現性・透明性を保証する基盤です。正確で改ざんのないデータこそが，安全性評価の信頼を支えます。

## Slide 30
参考資料
日本製薬工業協会 品質委員会 GMP部会 DIプロジェクト. データの完全性（実務者向け）. 2019年5月
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 信頼性保証第二部. データインテグリティへの今後の対応について. 令和7年度第30回GLP研修会. 2025
JSQA成果物
L-1-2. OECD GLP データインテグリティガイダンスの解釈と教育資料の作成，教育資料 GLPにおけるデータインテグリティ. No.23L03-1. 2022～2023